W3 Python版API说明

(2024.06版)

目录

前提说明	2

Demo使用步骤	2

步骤1：设备连接与EEGRecorder软件内转发数据	2

步骤2：Python程序（Demo）使用	4

API内部介绍	5

1.	核心类DataServerThread	5

2.	连接EEGRecorder并转发数据	7

3.	数据接收	7

附录	10

1. 设备连接WiFi操作	10

2. 采集软件中的设备选择	11

3. IP地址查看方法	13

修改履历	17

前提说明

使用Neuracle.EEGRecorder采集数据（简称EEGRecorder），需将采集电脑，放大器和TriggerBox连接至同一WiFi（WiFi名称默认为NeusenW2-5G），连接操作详见附录。

Demo使用步骤

步骤1：设备连接与EEGRecorder软件内转发数据

按附录中操作依次完成设备连接与采集软件中的设备选择

在EEGRecorder采集软件主界面点击下图（左）①或②，新建或选择被试，填写下图（右）中相关信息后点击“OK”打开采集界面

在采集开始前设置DataService中port为8712（与API内默认值保持一致），并在Data Sending窗口点击“Start”开启数据转发，关闭转发窗口，步骤如下图所示：

软件右下角显示绿色飞机图标即转发成功

步骤2：Python程序（Demo）使用

在Pycharm中打开数据接收文件夹中example_online_fetch_data.py文件。

运行程序，即可实时获取EEGRecorder采集的脑电数据。

API内部介绍

以下内容主要介绍Python版API的内部主要逻辑。

- 核心类为DataServerThread

对外(客户端)接口类为DataServerThread，用于打开TCP/IP连接，获取实时数据，关闭连接等操作，在example_online_fetch_data.py中的使用如下图所示：

DataServerThread类内包含以下参数及方法：

属性

- device：string

设备类型， 目前支持可以解析的设备： 'Neuracle', 'Neuracle-32', 'DSI-24', 'DSI-7', 'NeuroScan'；

- n_chan：int

上游EEGRecorder转发数据的导联个数（EEG导联数 + TRG）；

- srate：float

EEG放大器设备的采样率；

- t_buffer：float， 单位是秒

用于设定ringBuffer的长度。

方法

- DataServerThread.connect(hostname,port)

创建socket, 与上游服务器建立tcp/ip连接。

hostname： string

放大器设备转发时主机地址，默认值：‘127.0.0.1’ （IP地址查看方法见附录）;

port：int

放大器设备转发时端口号，默认值：‘8712’；

notconnnect(返回值)：bool

若和上游成功建立连接 notconnnect = False，不成功建立连接 notconnnect = True。

- Count= DataServerThread.GetDataLenCounter()

获取当前ringBuffer已经累计更新的数据长度，单位点数。

- DataServerThread.ResetDataLenCount(count)

重置ringBuffer累计更新数据长度，默认值count =0。

目的： 在异步算法中，用于判断更新的数据长度。

- DataServerThread.ResetTriggerChanOfBuff(triggerList)

重置ringBuffer的最后一行/导的trigger数据，data的长度必须和ringBuffer的长度一致， 默认设置 triggerList = zeros(1,(bufferSize* sampleRate))。

目的：在同步算法中，检测trigger事件并满足处理数据长度后，单次SSVEP刺激结束，给出一次反馈，防止定时器20ms轮询重复计算和输出。

- DataServerThread.GetBufferData()

获取ringBuffer数组。

- DataServerThread.run()

开启线程，并获取上游服务器socket数据。

- DataServerThread.stop()

停止线程。

- 连接 Recorder并转发数据

使用API接收EEGRecorder转发的数据，需调用函数DataServerThread.connect() 连接采集软件EEGRecorder。（软件内操作详见Demo使用步骤）

- 数据接收与解析

DataServerThread类内重点使用了RingBuffer类用于接收数据：

RingBuffer类

RingBuffer 类：用于提供一个虚拟的2D环形缓冲区，用于存储多通道数据，并在第二维度上进行更新，其特点是先进先出。

属性

1. buffer :  numpy.array

buffer矩阵的维度： n_chan * n_points；

2. currenPtr: int

buffer当前的指针位置；

3. nUpdate：int

buffer 当前更新的累积点数；

- n_points：int

buffer的长度（数据点数）；

- n_chan: int

上游recorder转发数据的导联个数（EEG导联数+1导Trigger）；

方法

1. RingBuffer.appendBuffer(self, data)

将解析后数据包data喂入buffer， 并对currentPtr和nUpdate更新。

2. RingBuffer.getData(self)

获取buffer内容。

3. RingBuffer.resetBuffer(self)

重置buffer，所有数据清零，并将更新次数重置为零。

附录

- 设备连接WiFi操作

步骤1：采集电脑连接WiFi

路由器连接电源（黑色电源线）

电脑连接WiFi：NeusenW2-5G（网络图标如下图显示“小地球”为正常现象）

步骤2：放大器连接WiFi

放大器装入电池，长按电源键开启，待WiFi灯常亮，表示放大器已接入网络

步骤3：TirggerBox连接WiFi

如下图（左）所示连接TriggerBox电源，拨动开关开启，至下图（右）所示绿灯常量即证明已接入网络（注：只可由左图所示接口连接电源，使用其他接口连接电源存在损坏TriggerBox等安全隐患）

返回原浏览位置

- 采集软件中的设备选择

打开EEGRecorder软件，选择主界面中Tools - Device Settings

点击下方AutoDiscover，能搜索到的设备证明已与软件所在电脑连接至同一WiFi下

在Device Discover中按下图所示顺序选择放大器与TriggerBox，保存，关闭窗口

电刺激，仅采集EEG时可不勾选

选择的设备SN号（上图（右）中两处红框①）应分别与所使用的放大器侧面和TriggerBox背面的SN号对应

再次在Device Settings窗口根据SN号选择设备，关闭窗口

（注：可在 Device Settings 界面下方“Alias”处更改放大器名称）

返回原浏览位置

注：如搜索不到设备可尝试关闭防火墙重新搜索，具体方法如下：

右键点击任务栏网络图标，选择“打开‘网络和Internet’设置”

在“高级网络设置”中点击“Windows防火墙”

选择“（使用中）”的网络，关闭防火墙

并在设备搜索界面点击“ReScan”重新搜索后选择设备

返回原浏览位置

- IP地址查看方法

方法1：通过Python代码查看

1.打开PyCharm并新建一个Python文件或在现有文件中添加以下代码。

import socket

hostname = socket.gethostname()

local_ip = socket.gethostbyname(hostname)

print(f"Hostname: {hostname}")

print(f"Local IP Address: {local_ip}")

返回原浏览位置

方法2：打开网络设置查看

右键点击任务栏网络图标，选择“打开‘网络和Internet’设置”

在状态中点击“更改适配器选项”

在“网络连接”窗口一次选中和点击当前连接的网络并查看连接状态（如下图所示）

在“WLAN状态”窗口点击“详细信息”可打开“网络连接详细信息窗口”，其中显示的IPv4地址即主机IP地址

返回原浏览位置

方法3：DOS命令查看

Win+R打开运行窗口输入“cmd”，回车

在命令行中输入ipconfig，回车

显示的IPv4地址即主机IP。

返回原浏览位置

修改履历

| 版本 | 作者 | 日期 | 变更点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 焦杰 | 2024/02/19 | 初版 |